1

Du  retard  ?

- Et si le volume mort était responsable …

GV

Garde-Veine - NaCl 9 p. 1000

1000 ml / 24 h

DGV   41 ml / h

14 gouttes/min

DGV = Débit Garde-Veine

LM

LM

20

10

20

10

DPS = 3 ml / h  (ex : Nicardipine = Loxen)

3 mg / h

DPS : Débit du PSE

Volume du prolongateur : 1 m = 7 ml 

Débit dans le prolongateur 44 ml / h

Temps de parcours : 10 min

Produit rouge = médicament à marge thérapeutique étroite

t

LM

TA

Débit

Au patient

Chronogramme

14h00

Temps

14h10

12

7

Le Médicament à marge thérapeutique étroite administré au PSE arrivera au patient avec un délai (T)

Ce délai dépend :

- du volume V du prolongateur "tronc commun" (entre l’extrémité du prolongateur du PSE  et l'entrée du cathéter) : 7 mL

- du débit D dans le tronc commun = DGV + DPS = 41 + 3 = 44 ml / h

DGV : débit garde-veine                DPS : débit PSE

T (min)=  V. x 60 =   7   x 60 .  10 minutes de retard

D              44                                                  .

Le principe actif arrive dans la circulation du patient au bout de 10 minutes.