4

- L'Obstacle sur la voie entraine une

- circulation à contre sens

Phase 1

Phase 2

GV

GV

LM

LM

LM

LM

DGV

1000ml/24h

Ne débite plus.

= 0 gouttes

= soit 0ml/H

Le niveau de la chambre compte-gouttes monte

DGV

1000ml/24h

débite à nouveau

= 14 gouttes

= soit 41ml/H

12

7

12

7

21

10

21

10

DPS Débit du Pousse Seringue 3 ml/h
ex : Nicardipine (Loxen)

Débit

Au patient

t

TA

Transfert en réa ?

Risque d’AVC

DPS Débit du Pousse Seringue 3 ml/h
ex : Nicardipine (Loxen)

LM

Volume du prolongateur de 1m = 7 ml

Débit dans le prolongateur =  0 ml /h

Temps de parcours = aucun

La Nicardipine remonte

à contre sens dans la ligne gravitaire

La Nicardipine  accumulée dans la ligne gravitaire repart vers le patient

Volume du prolongateur de 1m = 7 ml

Débit dans le prolongateur=  44 ml /h

Temps de parcours = 10 min

Obstruction

Libération

16h00

17h00

17h10

La voie d’abord est fermée pendant une heure (phase 1)

- Le produit dilué n’arrive plus au patient

- Le principe actif (produit pur) remonte vers la poche à 3 ml /h

La voie d’abord se libère (phase 2)

- Le débit dans le prolongateur se rétablit à 44 ml /h

- le patient reçoit 7 ml de produit dilué à 44 ml/h

- puis un bolus de 3 ml de principe actif  à un débit de 44 ml/h (soit 3 mg en 4 minutes)

- puis la perfusion revient à la normale

Chronogramme

7

4

Phase 2

LM

Phase 1