3

Le Danger du volume mort

ou l'effet Bolus

GV

VIDE

Garde-Veine - NaCl 9 p. 1000

1000 ml / 24 h

Ne débite plus.

= 0 gouttes

= soit 0 ml /H

POCHE VIDE

12

7

12

7

Volume du prolongateur : 1m = 7 ml 

Débit dans le prolongateur 3 ml / h

Temps de parcours : 2 h 20 min

(perfusion par gravité arrêtée)

Produit rouge, médicament à marge thérapeutique étroite

t

LM

LM

TA

Transfert en réa ?

Risque d’AVC

DPS = 3 ml / h  (ex : Nicardipine = Loxen)

3 mg / h

DPS : Débit du PSE

Chronogramme

14h00

15h00

21

10

21

10

7

4

La poche est vide et tarde à être changée (1 heure)

- Le soluté dilué contenu dans le prolongateur "tronc commun" continue à arriver au patient mais avec un débit réduit  :

ce débit passe de 44 ml/h à 3 ml/h.

Le principe actif n'est plus entrainé par le sérum  physiologique et son débit est ralenti ( 0,2 ml / h pendant 1h)*

- Pendant ce temps, le prolongateur se remplit progressivement

d'une solution concentrée en principe actif.

Au bout d'une heure la poche est changée :

- Le débit dans le prolongateur remonte à 44 ml/h

- le patient reçoit 4 ml de produit dilué à 44 ml/h

- puis un bolus de 3 ml de principe actif soit 3 mg de principe actif en environ 4 minutes (au lieu d'1h)

- puis la perfusion revient à la normale

3  X 3	= 0,2 ml / h

44

3  : débit du PSE

44 : débit tronc commun

3 : nombre ml parcourus en 1 h avec le

seul débit du PSE

Changement

De poche

LM