5

Attention ! Un Bolus

peut en cacher un autre

GV

Garde-Veine - Nacl 9 p. 1000

1000 ml / 24 h

DGV   41 ml / h

14 gouttes/min

DGV = Débit Garde-Veine

Patient Douloureux

Injection de 5 mg (5 ml)

de morphine en Bolus  300 ml/h

LM

LM

12

7

12

7

DPS = 3 ml / h  (ex : Nicardipine = Loxen)

DPS : Débit du PSE

Volume du prolongateur : 1m = 7 ml 

Débit dans le prolongateur 44 ml / h

Temps de parcours : 10 min

Produit rouge, médicament à marge thérapeutique étroite

t

LM

TA

Débit

Au patient

L'administration du bolus de Morphine est retardée et ralentie par la succession des évènements suivants :

1 -   5 ml de produit dilué présent dans le prolongateur "tronc commun" sont poussés en 1 minute (300 ml/h = 300/60 = 5 ml/min)

Le patient reçoit donc un bolus de Loxen  (débit multiplié par 6)         la pression artérielle chute.

5 ml de produit dilué contiennent env 0,3 ml de solution de principe actif  (5 X 3/44 = 0,3 ml)

Le patient reçoit donc 0,3 ml de Loxen en 1 minute au lieu de 0,05 ml soit 6 fois plus (avec un débit de 3 ml/h, en 1 min il s'écoule 3/60 =0,05 ml)

2 -   Le patient reçoit ensuite les 2 ml de produit dilué restant dans le prolongateur de 7 ml au débit prescrit

(durée  3 minutes    2/44 X 60)

3 -   Les 5 ml de morphine passent ensuite ( sans Loxen )  en 7 minutes  ( 5/44 X60  7 min)

  la dose du bolus de morphine  a mis plus de 10 min a être totalement administrée

5 -   La perfusion revient ensuite à la normale

Chronogramme

18h30

19h00

8

5

19h30

19h10

BOLUS